技术参数

一、产品名称：高清胃肠镜系统（1套）

1.1图像处理装置 (1台)

*1.数字信号输出:可选择SDI（HD-SDI或SD-SDI）， DV(IEEE1394)，DVI(WUXGA, 1080P或SXGA)

2.模拟HDTV信号输出: 可以选择RGB或YPbPr

3.模拟SDTV信号输出: VBS合成，Y/C和RGB

*4.特殊光功能：具有NBI窄波成像功能、AFI自体荧光成像功能

*5.双焦点模式:具有创新的双焦点模式，“近景观察模式”与“常规观察模式”通过一个按钮即可切换

6.降噪功能具有降噪及杂质光过滤功能，显示最优质图像

*7.具有一键式连接功能，内镜装卸性大幅改善，不需要防水帽、内镜电缆线（主机电缆线）

8.色彩强调: 基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。

9.彩虹现象修正: 减小由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像

10.色图强调: 计算内镜图像中每个像素IHb值，并以模拟颜色显示。

11.白平衡调节: 可以进行自动白平衡

12.色调调节：可以进行色调调节。“R”调节：±7档  “B”调节：±7档

13.自动增益控制（AGC）：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子  放大，自动调整图像亮度。

14.对比度：可以设定三种模式图像对比度

15.测光模式选择：平均测光、峰值测光、全自动测光

16.构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓。

17.轮廓强调设定： 电子强调内镜图像中的轮廓。

18.电子放大：可电子放大2倍内镜图像。

19.快速实时冻结：该功能可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。

20.内镜信息记忆功能：可以存储内镜型号、本体号、保修期、所有者、用户ID号码

1.2 氙气光源（1台）

*1.具有颜色转换功能，NBI窄波成像功能、AFI自体荧光成像功能

2. 具有送气、送水功能

3. 自动亮度调节：	自动曝光17档

4、检查灯：	300W氙气短弧灯

5、检查灯泡平均寿命：持续照明约500小时（间断使用则寿命稍有不同）

6、应急灯：	12V 35W卤素灯

7、应急灯平均寿命：约500小时

1.3 高清液晶监视器（1台）

1.与全数字HDTV兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像

2.27英寸（>=3840x2160）大液晶显示屏清晰再现原始图像

1.4 台车（1台）

- 内镜专用台车

1.5 测漏器（1个）

- 内镜专用测漏器

1.6保养装置 (1个)

1. 内镜专用保养装置